X-100 系列扭矩校准记录模板

Starlan Precision (Fictional) Co., Ltd.  ·  校准记录模板

| 文件编号 | STARLAN-CAL-FORM-001 | 版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布日期 | 2026-01-05 | 文档状态 | 受控 |
| 适用产品/范围 | X-100 / X-100S | 密级 | 内部演示（虚构） |

# 1. 适用范围

本模板适用于 X-100、X-100S 扭矩校验仪的周期校准记录。校准周期为 12 个月，或累计使用 5000 次后提前校准。

# 2. 校准条件

表 1  校准条件

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 环境温度 | 20 ± 5 °C |
| 相对湿度 | 45%–75% |
| 标准扭矩源 | 不确定度优于 0.1% |
| 预热时间 | ≥ 30 min |
| 校准点 | 20%、40%、60%、80%、100% FS |

# 3. 记录字段

记录应包含设备型号、序列号、校准日期、校准员、标准器编号、环境温湿度、各校准点的标准值、示值、误差、重复性和结论。

表 2  校准记录

| 校准点 | 标准值（N·m） | 示值（N·m） | 误差（%） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20% |  |  |  |  |
| 40% |  |  |  |  |
| 60% |  |  |  |  |
| 80% |  |  |  |  |
| 100% |  |  |  |  |

# 4. 判定

各点示值误差不超过 ±0.5% FS、重复性不超过 0.3% 时判定合格。任一点超差应调整或维修后重新校准；维修后必须重新执行全部校准点。