X-100 便携式扭矩校验仪产品说明书

Starlan Precision (Fictional) Co., Ltd.  ·  产品说明书

| 文件编号 | STARLAN-PM-X100-001 | 版本 | V1.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布日期 | 2025-11-20 | 文档状态 | 受控 |
| 适用产品/范围 | X-100 便携式扭矩校验仪 | 密级 | 内部演示（虚构） |

# 1. 产品概述

X-100 便携式扭矩校验仪用于现场校验扭矩扳手、电动拧紧工具与扭矩传感器。设备采用铝合金一体化外壳，内置 3.7 V 锂离子电池，适合产线巡检与实验室抽检。

本机通过 2.4 英寸彩色液晶屏显示实时扭矩、峰值扭矩与单位，支持峰值保持、实时跟踪和五点校准。随机提供铝合金携带箱、充电器与 USB-C 数据线。

# 2. 技术参数

表 1  X-100 主要技术参数

| 参数 | X-100 规格 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 0.5–100 N·m |
| 示值精度 | ±0.5% FS |
| 分辨率 | 0.01 N·m |
| 单位 | N·m / kgf·cm / lbf·ft |
| 额定功率 | 5 W |
| 防护等级 | IP54 |
| 通信方式 | Bluetooth 5.0 |
| 电池 | 3.7 V 2600 mAh 锂离子电池 |
| 工作温度 | -10 °C ~ 50 °C |
| 外形尺寸 | 210 × 95 × 42 mm |
| 重量 | 约 0.68 kg（不含携带箱） |

# 3. 结构、按键与接口

整机由显示单元、传感器接口、按键区、USB-C 充电口和腕带挂点组成。按键区自左至右为电源键、单位键、模式键、清零键和确认键。长按电源键 2 s 开机或关机。

传感器接口：标准 1/4 英寸方头，可更换 3/8 英寸转接头。

USB-C：仅用于充电与本地数据导出，不支持边充边用。

腕带挂点：用于防跌落腕带，现场使用时应佩戴。

# 4. 操作步骤

开机后先选择单位与模式，再安装对应转接头。空载状态下按清零键，屏幕显示 0.00 后开始加载。测量峰值时选择 PEAK 模式；需要连续观察时选择 TRACK 模式。

步骤 1：检查外壳、屏幕与传感器接口无损伤。

步骤 2：长按电源键开机，确认电量高于 20%。

步骤 3：选择 N·m 单位与 PEAK 模式，空载清零。

步骤 4：缓慢加载至目标扭矩，读取峰值并记录。

步骤 5：卸载后按清零键，关闭电源并放入携带箱。

# 5. 蓝牙连接与数据导出

X-100 通过 Bluetooth 5.0 与手机 App 或桌面工具连接。开机后蓝牙处于可发现状态，连接成功后屏幕右上角显示蓝牙图标。单次最多传输 500 条记录，超出时按时间顺序覆盖最旧记录。

导出的 CSV 文件包含序号、时间、单位、峰值、模式和设备序列号。设备序列号可在电池仓标签上查看，导出前应核对。

# 6. 校准与维护

建议校准周期为 12 个月，或累计使用 5000 次后提前校准。校准应在 20 ± 5 °C 环境内，使用不确定度优于 0.1% 的标准扭矩源，至少取量程的 20%、40%、60%、80%、100% 五个点。

外壳可用微湿无绒布擦拭，禁止使用丙酮、香蕉水或含研磨颗粒的清洁剂。传感器接口应保持干燥，不得加注润滑油。

# 7. 常见故障与处理

表 2  X-100 常见故障

| 现象 | 可能原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 屏幕不亮 | 电量耗尽或电源键未长按 | 充电 30 min 后长按电源键 2 s |
| 数值漂移 | 未空载清零或接口松动 | 重新安装转接头并空载清零 |
| 蓝牙无法连接 | 距离过远或 App 权限未开启 | 保持在 10 m 内，检查蓝牙权限 |
| 充电无反应 | 充电器或线缆异常 | 更换 5 V/1 A 充电器与线缆 |

# 8. 安全声明

本设备仅用于扭矩测量，不得作为起重、牵引或承力结构使用。加载时操作人员应佩戴护目镜，避免站在工具回弹方向。电池鼓包、漏液或外壳破损时应停止使用。