X-100 系列成品检验规范 V2.1

Starlan Precision (Fictional) Co., Ltd.  ·  质量检验规范

| 文件编号 | STARLAN-QS-001 | 版本 | V2.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布日期 | 2026-08-15 | 文档状态 | 受控（现行） |
| 适用产品/范围 | X-100 / X-100S 成品 | 密级 | 内部演示（虚构） |

# 1. 目的与范围

本规范规定 X-100 与 X-100S 便携式扭矩校验仪成品出厂检验的项目、条件、抽样与判定规则。适用于星澜精密仪器（虚构）有限公司质量部及授权检验人员。

# 2. 引用文件

下列文件中的条款通过本规范引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件，仅注日期对应的版本适用；凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用。

《环境试验细则》（资料库未收录，本文仅作为引用文件列出）

《成品检验抽样规定》Q/STARLAN-QA-002

《扭矩计量器具校准规范》Q/STARLAN-MET-001

# 3. 检验条件

检验环境温度应为 20 ± 5 °C，相对湿度 45%–75%，无强电磁干扰和明显振动。检验前设备应在环境中静置不少于 2 h，标准扭矩源应处于有效校准期内。

# 4. 检验项目与要求

下表为 V2.1 版本的检验项目。V2.1 于 2026-08-15 发布，替代 V2.0；检验记录应注明依据版本，避免与历史批次混淆。

表 1  成品检验项目（V2.1）

| 序号 | 项目 | 要求 | 方法 | 抽样/频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 表面无裂纹、锈蚀、明显划痕；标识清晰 | 目视 | 全检 |
| 2 | 外形尺寸 | 210 × 95 × 42 mm，允许偏差 ±0.5 mm | 游标卡尺 | AQL 1.0 |
| 3 | 整机重量 | 0.68 ± 0.03 kg（不含携带箱） | 电子秤 | AQL 1.0 |
| 4 | 扭矩示值误差 | ≤ ±0.4% FS | 标准扭矩仪，五点 | 每批 3 台 |
| 5 | 重复性 | ≤ 0.2% | 同一扭矩点重复 10 次 | 每批 3 台 |
| 6 | 绝缘电阻 | ≥ 500 MΩ（500 VDC） | 绝缘电阻测试仪 | 全检 |
| 7 | 耐压 | 2000 VAC / 60 s，无击穿、无飞弧 | 耐压测试仪 | 全检 |
| 8 | 防护等级 | X-100：IP54；X-100S：IP67 | 按 GB/T 4208 方法 | 每批 1 台 |

# 5. 抽样与判定

外观、绝缘电阻和耐压为关键项，任一不合格则整批拒收。一般项按 AQL 1.0 抽样。V2.1 将扭矩示值误差收紧至 ±0.4% FS，重复性收紧至 0.2%，并提高了绝缘电阻与耐压要求。

检验记录保存 5 年。记录应包含依据版本、批次号、序列号、标准器编号、环境温湿度和实测值。

# 6. 版本与修订记录

表 2  版本修订记录

| 版本 | 日期 | 主要变更 |
| --- | --- | --- |
| V2.0 | 2025-03-10 | 耐压 1500 VAC；绝缘电阻 ≥100 MΩ；误差 ±0.5% FS；重复性 0.3% |
| V2.1 | 2026-08-15 | 耐压 2000 VAC；绝缘电阻 ≥500 MΩ；误差 ±0.4% FS；重复性 0.2%；X-100S 防护等级 IP67 |

# 7. 记录表单

V2.1 使用《X-100 系列成品检验记录表》QR-QA-011 的 2026 版。旧版记录表可用于历史批次追溯，不得用于新批次。