电气测试安全操作规程

Starlan Precision (Fictional) Co., Ltd.  ·  安全操作规程

| 文件编号 | STARLAN-SAFE-002 | 版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布日期 | 2026-03-20 | 文档状态 | 受控 |
| 适用产品/范围 | 耐压 / 绝缘 / 接地测试 | 密级 | 内部演示（虚构） |

# 1. 适用范围

本规程适用于 X-100、X-100S 成品耐压、绝缘电阻和接地连续性测试。测试区域应设置黄色警戒线和“高压危险”标识。

# 2. 测试前准备

确认耐压测试仪、绝缘电阻测试仪在有效校准期内。

检查测试线绝缘层无破损，接地夹连接可靠。

测试人员穿绝缘鞋，佩戴护目镜，不得佩戴金属饰品。

测试区域只允许一名操作员和一名监护人在场。

# 3. 测试步骤

先将测试仪接地端连接到产品接地端子，再连接高压端。设置测试电压与时间，确认无人接触产品后启动测试。测试过程中监护人不得离开。

耐压测试结束后，必须先切断高压输出，并使用放电棒对被测端放电不少于 5 分钟，确认无残余电压后方可拆线。

# 4. 判定与记录

耐压测试无击穿、无飞弧为合格；绝缘电阻不低于当前版本规范要求为合格。测试记录应包含产品序列号、测试电压、时间、实测值、测试仪编号和测试员。

# 5. 异常处理

发生击穿、飞弧或测试仪报警时，立即切断高压并挂“不合格”标识。不得重复测试同一产品以试图获得合格结果；应隔离产品并通知质量部。